附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 全自动化3D类器官检测分析系统 |  | - Revvity/Explorer G3 - CellInsight CX7 LZR PRO - ImageXpress Confocol HT.ai | 技术参数 1、长时间及自动化控制部分技术参数 1.1. 系统主要组件，包括自动化二氧化碳培养箱、3D转盘共聚焦活细胞成像分析系统、自动化机械臂、条码扫描，多板位的储板架，中控及时序管理软件等。 1.2. 系统所配备中央控制软件，除可控制所有模块及被整合设备按照实验流程要求无缝平行运行外，还应具备时序管理软件，保证所有样品以最有效方式得到完全一致的处理，避免样品、批次间差异，并应能够支持多程序平行或者顺序运行。 ▲1.3. 系统应通过协作式中控机器人集成所有组件及设备，该机器人手臂应≥3个可协同移动的关节，并辅以Z轴方向的移动，以达到直径≥1.0m、Z轴方向≥0.5m的覆盖。 1.4. 移板手传感器可感知移板指端的状态（张开或闭合、移板手上是否持有微孔板等）。 1.5. 系统配激光条码扫描功能，记录和跟踪实验流程、器具/样品及数据，联通全部被整合设备及模块。 1.6. 具备废弃物弃置及存放模块，废弃物可直接排放到系统外，有效控制污染风险。 1.7. 通过拖-放的模块化移动方式编写程序，自动计划和运行所有的微孔板移动任务。能够支持多程序平行或者顺序运行，能够在操作过程中更改主要的运行参数并随即开始运行。 1.8. 时序管理模块可显示计划运行的反应程序的预计操作时间、间隔时间等，以便用户插入或添加更多的程序，可按照自定义进度安排不同程序的执行。可远程控制平台所有整合设备。 1.9. 具备高精度模拟运行功能及离线模式。模拟运行模式便于有效进行程序开发和优化；离线使用模式使客户能够在系统其他组分正在执行其他任务时，继续使用所支持的设备。 1.10. 具备启动模式，可使程序在预设的时间启动或者由外部软件触发启动。 1.11. 可个性化创建特异性的对话，可通过一个在独立的流程之前或之后执行的脚本文件，对重要的进程变量做适当反应。 1.12. 精密的错误恢复方式（可选择重复, 继续, 忽略, 完成或者退出等各种模式)。 1.13. 多板位储板架 1.13.1 能够储存标准孔板，包括96、384、1536孔板； 1.13.2 每个储板架能够放置≥14块标准微孔板； 1.13.3 能够被自动化整合，并且协作式机器人手臂能自由取放微孔板。 1.14. 自动化细胞培养箱 1.14.1 细胞自动培养系统温度控制范围：室温+10℃ - 50℃； 1.14.2 CO2浓度控制范围：0-20%； 1.14.3 湿度控制范围：≥95% RH 37℃； 1.14.4 可以放置不少于42个SBS微孔板； 1.14.5 采用有效的灭菌程序减少细胞及微生物污染； 1.14.4 用于自动化实验中的细胞培养，自动化兼容，可与自动化机械臂整合，实现细胞培养及无菌处理操作一体化。 2. 3D转盘共聚焦活细胞成像分析系统部分 2. 1.检测模式：具有宽场荧光成像、明场成像、明场无标记成像和共聚焦荧光成像四种检测模式。 ▲2. 2.仪器必须采用专业光路设计，光路一体化，一体机，具备暗箱设计且可在日光灯下直接操作，避免外接光路、外接光源、外置水泵、振动对活细胞成像稳定性的影响。一键开关设备，避免控制失误。 2. 3.具备暗室实验进度指示灯显示实验进程。 2. 4.光源：标配≥8波段固态高能量长寿命光源和≥700nm近红外LED 双光源系统。 2. 5.荧光光源： ▲2. 5.1.光源类型: ≥8波段固态长寿命高能LED； 2. 5.1.1光源设计：采用免光纤设计，一体化缜合，无外置部件； 2. 5.1.2.激发波长：≤365nm, ≤405nm, ≤440nm, ≤475nm, ≤510nm, ≤550nm, ≤630nm, ≤660nm。 2. 5.2.明场光源： 2. 5.2.1.光源类型：单波长LED 光源； 2. 5.2.2.波段：≥700nm； 2. 5.2.3.可实现全息景深包围纹理成像，在无标记细胞成像中达到“0”背景超高信噪比（获得与荧光效果类似的暗背景高信噪比图像）。 2. 6.共聚焦成像光路： 2. 6.1.共聚焦类型：微孔阵列式转盘共聚焦； 2. 6.2.针孔直径：≤55 µm； 2. 6.3.转盘转速：≥1500rpm。 2. 7.检测器： 2. 7.1.检测器类型：高灵敏度高分辨率sCMOS相机； 2. 7.2.像素规格≥2160 x 2160 pixel； 2. 7.3.像素尺寸≥6.5 μm x 6.5 μm； 2. 7.4.具备荧光平场校正功能，配置标准在线校正与智慧在线校正多种模式。 2. 8.发射滤光片 2. 8.1.标配发射滤光片转轮：≥8孔位满载； 2. 8.2.标配发射滤光片波段：430-500 nm；470-515nm; 500-550nm; 525-580nm; 570-650nm; 600-640nm; 655-760nm; 685-760nm； 2. 8.3.配置读码器，支持条形码识别。 2. 9.二向色镜 ▲2. 9.1标配提供≥8孔位二向色镜转轮，与激发光源、发射光转轮一一对应； 2. 9.2配置读码器，支持条形码识别。 2. 10. 物镜 ▲2. 10.1. ≥标配6位物镜转轮； 2. 10.2.标配空气镜≥5X（N.A. ≥0.16），≥10X（N.A. ≥0.3），≥20X（N.A. ≥0.4）孔径或长工作距离物镜； ▲2. 10.3.水镜：≥20X水镜（N.A. ≥1.00），≥60X水镜（N.A. ≥1.15） 高数值孔径水介质物镜同时配置高级疏水张力涂层； 2. 10.4.配置读码器，支持条形码识别。 ▲2. 11.配置≥3孔位全角度全自动物镜补水循环系统，含电动水泵，补水管道，自动注水器。可实现整板的水镜高通量全自动扫描,需提供水镜三孔位安装图像及≥3通道水泵进出水管道及水泵和液体循环槽图像。 2. 12. 具备明场无标记细胞分析模块 2. 12.1.可利用近红外明场光源对无标记细胞实现“0”背景，荧光级别高信噪比成像（获取与荧光效果相似的黑背景亮信号灰度图像）； 2. 12.2.在无标记的条件下，完成细胞密度，计数，形态等分析； 2. 12.3.可以实现对单细胞长时间的轨迹追踪，对单个细胞运动特性进行多参数分析； 2. 12.4.具备多种数学模型模拟并识别细胞分裂过程不同形态特征，可以实现长时间培养细胞的世代分析。 2. 13.具备全自动平场校正功能：无需任何人工干预，无需准备任何耗材和参考图像进行成像鱼眼效应矫正，提高细胞图像荧光定量的准确度，并且无需随环境变化（温度、湿度等）重新校正。（需提供不同模式矫正后图像效果及针对不同样本采集在线平场矫正参考图像）。 2. 14.载物台：配置全自动磁悬浮载物台，步进精度≤50nm。适合所有标准的6-1536微孔板；支持用户自定义微孔板格式；可配载≥4片玻片适配器，进行组织切片或细胞爬片成像和分析。 2. 15.配置便携式活细胞培养系统 2. 15.1 CO2浓度设定：无需用户设置，默认5％，设定精度±0.5％，可根据客户需求调节不同浓度； 2. 15.2 二氧化碳气瓶：随机配备5个一次性气瓶，单个气瓶续航时间≥72h，φ18×82（mm），3/8-24UNF螺纹口，并设置二氧化碳检测装置，如气压及二氧化碳浓度异常，系统自动提供异常提醒并可提供处理方案； 2. 15.3 温度控制范围：室温～37℃，默认设置37℃，设定精度±0.5℃，配备温度监测及异常提醒； 2. 15.4 系统自动检测并提供异常报警：温度/浓度/电量/气压检测及异常报警； 2. 15.5 操作及显示：2.4”触控屏，操作简单，无需连接电脑； 2. 15.6 内置电池：可充电锂电池，25.2V/5000mAh，电池续航时间：续航时间≥30h，可选配移动电源，续航时间≥60h，更可选接充电器及车载式充电器，满足不同场景下携带及电池续航的需求； 2. 15.7 适配容器：6～384孔培养板/培养皿/培养瓶/离心管等，还可提供适配各种定制型夹具，满足不同的细胞培养器皿及耗材的运输需求。 2. 16.Z轴切层成像功能 2. 16.1.可通过软件控制，实现对不同高度的图像进行采集； 2. 16.2.具有智能最大亮度投影功能，可在多张不同高度的照片中选择最清晰、最明亮的图像； 2. 16.3.具有3D重构渲染功能，生成立体可旋转视频； 2. 16.4.可实现对3D微组织的扫描，并具备相应的采集和分析模块。 2. 17. 具备环境控制单元：温度控制：37-42⁰C (± 1⁰C)； CO2气体控制不小于：1-10%（± 0.5%），软件一体化可监控及调整系统温度及CO2浓度。 2. 18.3D 分析模块： 2. 18.1.软件配置一体化的3D功能，从样品制备-智能化成像-3D数据可视化-3D数据分析，无需其他插件，可轻松完成从拍照到分析，以及边拍照边分析的功能； 2. 18.2.一体化成像分析软件可兼容多种3D耗材模板，如低黏附力板、U型板及各种微流控板以及各种2D, 3D芯片； 2. 18.3.提供一体化的智能扫描软件，可批量在同一软件内完成2D-3D的各种智能成像；可编辑算法智能识别目标区域3D微球区域，一次扫描，获取低倍全景，高倍高分辨率两套图像，可通过荧光参数、形态学参数、纹理学参数智能选择符合要求高倍镜精细扫描视野； 2. 18.4.配置丰富的3D可视化功能，提供3D 最大亮度投影，XYZ多层切正交视图，多种3D重建渲染视图，Clip box 任意角度层切视图、plane map 多层细胞定位视图； 2. 18.5.配置各种视图下的3D数据分析。配置智能视窗功能，可根据感兴趣区域确认分析参数：  可计算细胞体积、3D表面积、3D最大截面积、3D球形程度 、3D投影面积、3D球形内径、3D 球厚度及高度等参数。  可计算3D位置参数。软件可批量计算3D 细胞球彼此距离参数以及3D球最近邻距离和3D球距离孔边缘距离。  可计算细胞距离球体体表XYZ距离参数以及群组细胞的3D共定位比例、需提供细胞群相互作用信息，提供多种3D细胞群最近的物体距离算法，计算A细胞群 每个细胞在B 群组中的距离最近的细胞及该细胞的形态学信息，提供细胞相互作用强度、形态学、纹理学数据，可批量导出单细胞数据、球体数据及整孔数据。  提供多种3D微组织分区分析方式，可计算3D囊肿部及空腔区体积、3D肝组织内部空泡及肝实质区、3D微组织中心20 um距离不同分区球体体积及细胞密度和位置。计算3D 球体中阳性细胞到某球体边缘或半球边缘距离，可批量导出单细胞数据、球体数据及整孔数据。  标配3D细胞纹理功能，可提供spot bright ,spot dark、line bright 、line dark、plane bright 、plane dark等3D纹理学指标计算，可提供多种3D 纹理提取3D渲染重建图像，可批量导出单细胞数据、球体数据及整孔数据。 2. 19.智能扫描模块： 配置一体化智能采集模块提供了理想的全自动智能采集解决方案。可以训练软件智能自动寻找并精准定位采集您所感兴趣的区域或目标细胞，比如细胞微组织，干细胞克隆或特殊亚细胞类群。软件提供了一套完整的全自动的工作流程，在一次实验中一体化同步缜合低倍率数据采集，图像自动智能分析定位，高分倍率多数据自动采集等多个步骤，从而大大减少了采集耗时以及冗余的无效视野数据，同时大幅提升了数据分析速度。一次实验，同步获取低倍全景和高倍感兴趣区域视图，如斑马鱼识别、稀有细胞识别、划痕识别等。 2. 20.实验设计向导：采集软件缜合实验设计向导模块，可记录细胞类型、用药浓度、细胞数、药物浓度等信息，可设置对照及重复。实验设计向导文件可存储直接调用，记录信息一键生成EC50曲线、海量参数Z值。 2. 21.分析软件： 2. 21.1.预设应用分析解决方案： 具备以下分析方案：1）细胞计数或核计数2）活/死细胞计数3）核内标志物定量4）细胞质标志物定量5）质膜标志物定量6）胞质向核迁移7）胞质向膜迁移8）荧光重分配——细胞骨架9）Spot分析10）核内Spots 11）细胞核分析——细胞核皱缩12）细胞核裂解分析13）细胞核分类——DNA含量14）细胞形状——细胞圆度15）有丝分裂指数16）细胞周期分类17）受体内化18）神经细胞分析19）克隆形成20）微核分析21）迁移22）脂滴形成分析23）基于纹理的亚细胞结构分割24）表型分析25）细胞分化26）细胞汇合率分析27）神经生长——胞体精细分析28）在线质量控制29）纹理分析——线粒体分群30）3D微组织分析31）细胞轨迹追踪32）细胞世代分析。 2. 21.2.预设分析方案数据形式： 可针对每孔数据导出整板统计学数据，细胞实验可导出每一单细胞数据，以便获取细胞异质性信息。 2. 22.纹理分析模块： 2. 22.1.纹理模型：≥8个； 2. 22.2.≥8种纹理模型包括：SER-Spot，SER-Hole，SER-Edge，SER-Ridge，SER-Valley，SER-Saddle， SER-Bright，SER-Dark； 2. 22.3.纹理标准：Kernel, Region Indensity, Unnormalized； 2. 22.4.可以利用纹理分析图像进行二次分析，可提供三篇以上文献。 2. 23. 机器自学习功能： 2. 23.1 用户教导软件识别不同的细胞类群或区域，创建自定义的分析算法； 2. 23.2 同时对于人工智能分类不少于6种表型分类； 23.3 可自学习细胞大小、形态、亚细胞结构，组织形态结构，信号分布差等参数。 2. 24. 配置原厂Cell painting检测试剂盒，单细胞最多可给出不少于5700个形态学参数。 2. 25. 自动优化分析功能：由软件对图像进行自主分析，无需任何人工干预，帮助使用者找到最合适的分析方法，推荐最优参数。形态学参数不低于200个。 2. 26. 参数优化功能：可以手动优化分割参数，也可以由软件自动给出最佳参数。 2. 27. 数据类型：除可分析并导出整孔数据，同样可以给出单视野，单细胞的各种参数。 2. 28. 可视化数据类型： 采集分析，数据可视化可在同一分析软件完成。可在同一软件一键完成EC50曲线拟合, Z value计算。无需导出使用其他软件。（需提供一体化软件流程截图）。 2. 29. 成像分析工作站最低要求： 不低于双八核处理器，内存≥32GB，硬盘≥8TB，≥Windows 10操作系统，显示器≥24英寸。 2. 30. 可通过机器人构建高通量自动化无人值守长时间成像平台。 3、配置清单: 3.1、3D细胞成像系统主机，1套； 3.2、转盘共聚焦扫描模块，1个； 3.3、高性能图形工作站 1套； 3.4、数据采集及分析软件 1套； 3.5、协作式机器人手臂，1个； 3.6、时序规划软件，1套； 3.7、自动化细胞培养箱，1个； 3.8、14位微孔板板栈，3个； 3.9、便携式活细胞转运箱，1个。 | 台 | 1 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥3,800,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日