附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 倒置荧光相差显微成像分析系统 |  | - 奥林巴斯/IX73 - 徕卡 DMi8 - 蔡司 Axio Observer 7 | 国际标准45mm齐焦距离，整机光路视野≥25mm。行程12mm，向上10mm，向下2mm，可以设定调焦速度，最大移动速度≥2.5mm/sec，最小调焦精度3 .8nm，重复精度≤20nm | 套 | 1 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 2 | 多功能倒置显微镜 |  | - 奥林巴斯/IX73 - 徕卡 DMi8 - 蔡司 Axio Observer 7 | 1． 工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2． 主要技术指标 2.1 研究级倒置显微镜 2.1.1 本套系统配备实现明场, 相差，荧光观察的观察方法,不需要另外采购其他配件 2.1.2 显微镜厂家自己生产的高精度耐磨表面机械载物台载物台.XY行程方向都具备游标尺, X轴向0-70mm卡尺(行程中心35mm),Y轴水平方向100-200mm卡尺(行程中心150mm). 2.1.3 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm 2.1.4 透射光照明：12V100W外置光源的透射光照明系统，供电器与显微镜机身分离，不但保证了安全，同时保证被观察样品不会受到电源供电器产生的热辐射及热传导影响。 2.1.5 目镜：10X宽视野目镜，高接目点，可调焦,同时匹配宽视野双目观察筒； 2.1.6 聚光镜：5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。 2.1.7 相差环板：4×、10×、20×、40× 2.1.8 物镜 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D.≥17.0mm） 万能平场半复消色差相差物镜 10X（N.A.≥0.3, W.D.≥10mm） 长工作距离平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm） 长工作距离能平场半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm） 2.1.9 滤色镜：日光平衡滤色片 2.1.10 双目镜筒：瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径为22. 2.1.11 反射荧光系统 ①激发块转盘：编码型8孔位激发块转盘，无需拆卸即可更换激发块，内置光闸，防水设计； ②激发块：紫外激发宽带荧光激发块（DAPI适用，激发波长BP 340-390nm，分光镜DM 410 nm、发射波长BA 420-IF）；蓝色激发宽带荧光激发块（GFP适用，激发波长BP 460-495nm，分光镜DM 505 nm、发射波长BA 510-550nm）；绿色激发宽带荧光激发块（Rhodamin系列适用，激发波长BP 530-550nm，分光镜DM 570nm、发射波长BA 575-625nm）各一套； ③光源 ：与显微镜同品牌的长寿命LED光源 。 2.1.12 微分干涉系统：10X、20X、40X物镜的DIC附件 2.2.13 配置简易偏光附件 2.2与显微镜同一品牌制冷型显微专用数码相机技术参数 3.用于组织切片、可见到近红外生物材料荧光标记、活细胞荧光标记样品的高分辨率成像。 4.用于科研/临床领域，高色彩还原明场图像和高信噪比荧光图像的记录。 3.相机类型：彩色CMOS相机，全局快门 4.物理像素≥1200万 5.制冷系统：Peltier制冷（大约室温-10度） 6.最大图像分辨率≥4915万像素（8192 X 6000） 7.实时预览帧速≥60 fps（在1920 × 1200分辨率下） 8.可采集的波长范围：400-1000nm 9.支持IR截止滤镜手动切换进出光路 10.像素融合：2x2 11.相机接口：C接口 12.图像文件格式：原厂软件支持的文件格式，TIFF，JPEG等 13.支持AI自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄条件参数。 3. 显微图像控制及分析软件 3.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 3.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 3.3 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 3.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 3.5 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 3.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 3.7 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 3.8 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 3.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 3.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 3.11 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； 3.12 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel； 3.品牌台式电脑：（Intel i7八核CPU，1G独立显卡，8G内存，256GB SSD+1TB HDD硬盘，23.6英寸显示屏）；正版win7操作系统 | 台 | 3 | 680,000.00 | 2,040,000.00 |
| 3 | 全景数字病理切片扫描仪 |  | - 奥林巴斯/VS200 - 徕卡/Aperio GT450 - 蔡司/Axioscan 7 | 一、硬件部分 1、光路设计：专为切片扫描优化设计的无限远光学系统，光程短，光效率高 2、带自动控制功能的高速XY电动载物台 3、明场光源：高色彩还原性 ; 14 W LED光源，使用寿命≥50000小时。 ▲4、可支持明场、荧光、暗场、相差、偏光等成像方式，方便随时升级。 ▲5、显微镜物镜电动转换，物镜如下： 2×，N.A.≥0.06 10×，N.A.≥0.4 20×，N.A.≥0.8 40×，N.A.≥0.95 6、明场成像设备： 6.1、明场彩色相机，高分辨率CMOS≥500万像素 ▲6.2、面阵式扫描成像； 6.3、内置ICC校色文件，色彩还原好，聚焦更准确，样品宽容度高，成像质量更好。 ▲6.4、像素数≥2448*2048，像元≥3.45μm×3.45μm， ▲7、扫描速度：15mm×15mm区域，20×物镜扫描时间≤80秒。 ▲8、扫描方式：Smart Scan，样品定制性智能扫描方式，聚焦与扫描分区域进行，使采集速度最大化，能够边扫描边做图像拼接； ▲9、电动Z轴：全电动闭环式快速自动对焦。 ▲10、样本（切片）夹：≥6片，可支持1X3标本，可升级支持2X3、3X4、4X5英寸多种标本 11、系统工作站：惠普Z2G4工作站，Inter(R) Core(TM) i7-8700k CPU，6核处理器，主频≥3.7GHz，内存≥32GB，硬盘≥2TB，专业级图形卡，高分辨率27英寸LED显示器, ≥2560*1400。 ▲12、外形设计一体式主扫描单元，无需防震台，主机电动部件一键启动，箱式外观无需暗室操作。 二、荧光部分 ▲1、电动荧光成像装置，电动激发块转盘≥8孔位。 ▲2、荧光复眼照明装置：先进的荧光复眼照明系统，能够确保视野内荧光强度均匀，并保证不同视野间切换，荧光强度不变。 3、光源： 长寿命LED荧光光源，独立六个波长耦合输出 4、多组激发块组合，.1，激发片，ET395/25x，透383-408 nm，阻挡400-800 nm其他波段 4.2，激发片，ET480/30x，透465-495 nm，阻挡400-800 nm其他波段 4.3，激发片，ET555/20x，透545-565 nm，阻挡400-800 nm其他波段 4.4，激发片，ET640/30x，透625-655 nm，阻挡400-800 nm其他波段 4.5，四通二向色镜，89402bs，透419-450/508-530/581-609/669-725 nm，反射其他波段。 4.6，发射片，ET434/32m，透418-450 nm，阻挡400-800 nm其他波段 4.7，发射片，ET519/26m，透506-532 nm，阻挡400-800 nm其他波段 4.8，发射片，ET595/33m，透506-532 nm，阻挡400-800 nm其他波段 4.9，发射片，ET697/60m，透667-727 nm，阻挡400-800 nm其他波段 5、荧光相机 5.1、大靶面CMOS芯片 5.1.1、感光芯片≥14.158 mm x 10.370 mm 5.1.2、高像素数1200万像素，3.45*3.45um像元 5.1.3、量子效率≥65% ▲6、荧光成像速度 6.1、15mm×15mm区域20×物镜单荧光通道（50ms曝光）成像扫描时间≤2min。 6.2、多通道扫描时，两种模式，move XY before channel或者change channel before XY，根据荧光配置，扫描速度最大化。 三、软件部分 智能化软件，控制一切外围部件并具有丰富的软件功能： 1.软件图像采集为流程化操作界面，简单易用，支持中英文切换，附赠中英文操作手册 2.图像采集过程可自动寻找组织、自动扫描、自动聚焦、自动白平衡、自动曝光、自动对焦、自动拼接，实现快速高质量高分辨率图片采集，且色彩逼真；提供自定义手动模式。 3.自动探测样品区域，具有marker识别功能，快速筛选目标扫描区域 4.支持矩形、圆形（TMA应用）、不规则形状等多种扫描区域设置，支持通过面积参数快速删除杂质区域 5.聚焦地形图功能，保证快速准确扫描不平整或厚样品；支持连续实时对焦 6.条码自动扫描功能，支持多种一维和二维条码类型，条码读取后可用于自动命名和样品信息记录。 7.Z-Stack图像获取，扫描层数以及厚度可调； 8.支持实时EFI景深扩展，后期Z-stack图像也可做景深扩展，将每一层最清楚的图像区域融合为一层图像，提高图像质量，减小数据量； 9.所有参数可以保存，设置扫描项目文件，对同类切片进行快速自动化扫描 10.无级缩放：标尺随不同倍率而改变，实现局部观察； 11.分屏同步功能：同一标本不同染色可进行对比观察，设定同时移动、缩放、对比度调节等； 12.标注功能（文字、图标、声音格式）； 13.数据导出：可边扫描边压缩，并支持常规图像格式（TIFF、JPG， BMP等）； 14.荧光扫描模块： 14.1可进行荧光扫描或荧光批量扫描 14.2荧光扫描支持Channel优先或XY视野优先的切换，保证不同配置下的最快图像采集 14.3支持其中之一荧光通道只对焦不扫描 14.4multi-layer模式，支持分步扫描后，多通道自动对齐 15.批量扫描过程中可以做优先扫描和热交换；19.配置清单： 1) 扫描仪主机1台； 2) 标准托盘1个； 3) 2X/0.06 物镜1个； 4) 10X/0.4 物镜1个； 5) 20X/0.80 物镜1个； 6) 40X/0.95 物镜1个； 7）LED透射光源 1个； 8）复眼荧光照明装置1套； 9) LED荧光光源1个； 10) 荧光滤块1组； 11) 彩色CMOS相机1个； 12) 单色CMOS相机1个； 13) 专用图像工作站 1套； 14) 成像及分析软件 1套； | 台 | 1 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥5,090,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日