附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 蛋白液相分析系统 |  | 1.Cytiva/AKTA Avant25 2.安捷伦/INFINITY 1290II 3.Thermo Fisher/Vanquish Core | I. 系统泵及样品泵 1.1 系统泵 1.1.1 精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀。 ▲1.1.2 流速：0.001–25ml/min 1.1.3 压力范围：0–20 MPa (200bar，2900psi) ▲1.1.4 流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP 流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5% 1.1.5 增量：1ul/min 1.1.6 粘度：0.35–10 cP ▲1.1.7 具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。 1.2 样品泵 1.2.1 精确的全自动微量柱塞泵，单泵两泵头，每个泵头都有独立除气阀。 1.2.2 流速：0.01-25ml/min 1.2.3 压力范围：0-10Ma (100bar，1450psi) ▲1.2.4 流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP 流速准确度：±2%，流速精度：RSD<0.5% 1.2.5 粘度：0.7–10 cP ▲1.2.6 样品泵有压力控制模式，确保压力不变的情况，自动调节流速 II. 检测器 2.1 紫外可见检测器 2.1.1 使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热。 2.1.2 波长范围：全波长检测器，190 -700 nm ▲2.1.3 检测范围：-6 到 +6 AU，线性：2%，在0–2 AU之间 ▲2.1.4 检测波长：通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内任意3个波长 2.1.5 压力：0-2Mpa 2.1.6 光纤同时传导光源及采集数据，具有较高稳定性。 ▲2.1.7 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。 ▲2.1.8 流通池：2mm光径，2ul 流通池体积。自动识别光径，用于结果分析软件，修正峰的信息，便于不同系统的峰形比较。 2.2 电导检测器 ▲2.2.1 检测范围：0.01 - 999.99ms/cm，宽广的电导范围，易于做疏水和反相层析。 2.2.2 噪音：±5%(满刻度校准范围内) 2.2.3 电导精确度：±10uS/cm，实时自动检测，电脑利用校正因子做自动校正。 2.2.4 压力：0-5Mpa 2.2.5 流通池：22ul ▲2.3 温度检测器 2.3.1 温度范围：0 - 99C 2.3.2 温度准确度：± 1.5C 在 4C–45C 之间 2.4 pH检测器 2.4.1 检测范围: 0-14 (有效使用范围2-12) ▲2.4.2 精度: ±0.1 pH单位，温度补偿 2.4.3 稳定性: 0.1 pH单位/10小时 2.4.4 流通池：76ul III. 标配多个阀门，实现自动条件优化和工艺开发 ▲3.1 标配的阀门： 标配多个阀门整机出厂，每个阀门的位置、连线都在工厂经过合理的优化设计，阀门的性能经过专业人员验证，确保整机达到最佳的性能。从而避免了在客户处由不同人员安装配件带来的差异和不确定因素。 3.1.1 缓冲液选择阀：2个, 14种缓冲液入口 3.1.2 四元阀：1个，4个溶液入口 3.1.3 样品选择阀：1个，自动切换7个样品，另外一个位置清洗管路，避免不 同样品间的交叉污染。 3.1.4 自动进样阀：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现三种上样方式之间 的转换：样品泵上样到样品环或super loop；注射器上样到样品环或super loop；样品泵直接上样到层析柱。 3.1.5 柱位选择和方向阀：1个，自动选择5根层析柱，另外一个位置用于系统清洗，同时兼有正反流向控制功能 3.1.6 收集阀：1个，一个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另外 有10个位置进行阀收集，收集大体积样品。最后一个位置接废液。 3.1.7 pH计阀：pH计固定在阀门上，无需移动，即可实现pH计的储存或校正，阀门上同时连接反压阀，可选择pH计和反压阀两者同时使用、单一使用或都不用。 3.2 通过硬件和软件的配合可实现自动条件优化和工艺开发： 3.2.1 整合Design of Experiment实验设计理念，根据客户要求推荐实验方案，分 析数据、建立模型、进行重要实验条件的筛选、优化，还可进一步细化得 出可重复的实验条件。 3.2.2 自动条件摸索，自动优化缓冲液pH、流速、梯度； 3.2.3 自动优化层析柱、优化层析介质 3.2.4 单独的上样泵可全自动进行多个样品的纯化 3.2.5 灵活性好：即可一个样品优化不同的层析介质，也可多个样品在不同柱位上优化。 3.3 在线自动配制缓冲液 3.3.1 26种缓冲液配方，专利改进的缓冲液配制算法，无需补偿离子强度的变化，增加温度反馈，自动温度补偿，调整缓冲液pH的配制。 3.3.2 部分缓冲液提供分别用共轭弱酸碱和强酸碱滴定的不同pH范围和配方，精度达0.1pH单位 3.3.3 可手动设置缓冲液浓度，精密控制电导 3.3.4 输入缓冲液浓度和温度，自动计算缓冲液配方 3.3.5 全新的四元阀，实时在线显示缓冲液配制时，每种溶液混合的比例 3.3.6 四元阀也可单独使用，手动输入四种溶液比例，实现不同溶液配比的洗脱 IV. 内置组分收集器 4.1 盘架：适合96孔板，卡锁避免试管滑落 4.2 自动扫描识别多孔板的孔数和盘架放置位置 4.3 收集体积：0.1 - 50ml 4.4 收集器可按按时间、体积、滴数和峰收集，并可延迟收集。 4.5 保护措施：抽提式、可温控、PEEK惰性材料（安全、可保持蛋白活性） 4.6 根据流速不同选择不同的设计方式避免液滴溢出 0-2ml/min：液滴同步化设计 2ml/min以上：收集臂移动时，累积液滴，避免液滴溢出 V. 其它部件： 5.1 混合器 5.1.1 混合腔体积：0.6ml, 1.4ml和5 ml 5.1.2 电动混合器，在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性。 ▲5.2 压力感应器：4个，在线监测系统泵、样品泵、层析柱前和柱后的压力，保 证系统、层析柱和层析介质及工艺的安全性。 ▲5.3气泡感应器：3个，A泵溶液入口阀、B泵溶液入口阀、样品溶液入口阀内各整合一个气泡感应器，保护层析柱。 5.4 在线过滤器：在线溶液过滤，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。 5.5 多种柱架可选： 大层析柱夹、小层析柱夹、同时固定5根HiTrap的柱夹。 5.6 限压器：使系统保持一定压力，保证不同溶液梯度混合时不产生气泡。 5.7 流动池：紫外、电导检测池均为外置，便于管路连接并使死体积最小。 5.8 转动盘：底盘可灵活转动或锁定，便于操作和维修。 5.9 保护槽：万一管路渗漏，将漏夜导入废液瓶，保护系统。 5.10 储物箱：和主机一体化设计、放置常用工具及配件，方便使用。 ▲5.11 读码器(可选)：扫描层析柱上的二维码信息，用于层析柱的信息追踪，建立层析柱档案。 5.12 仪器配件门：自由开启，透明设计，阀门、柱夹，配件管理清晰可见；关门同时可以保护检测器，防止因不慎将缓冲液溅出泄漏而侵蚀检测器。 VI. 控制软件 ▲6.1 独有的层析柱logbook，追踪层析柱历史记录：如使用次数和柱效等，同时 配有在位清洗和柱效测定提醒功能。 6.2 直接显示您熟悉的实验流程和每一步的实验条件、即可直接调用模板，删除 添加步骤，也可自行修改每一步的参数。 ▲6.3 专业的Design of Experiment（实验设计）模块，根据用户要求给出实验设 计方案，同时改变多个变量，用少量的实验次数得到系统信息便于条件优化， 符合美国FDA关于设计、分析和生产流程控制的PAT（Process Analytical Technology）和QbD （Quality by Design）的规定。 ▲6.4 26种缓冲液配方，能自动配出16种pH间隔0.1的缓冲液，便于pH优化 6.5 自动数据处理和打印报告，并可修改报告模式。 6.6 流路实时在现，实时监控。 6.7 便于系统管理和网络连接，易于从实验室研究放大到生产规模。 ▲6.8 符合GMP/GLP要求。 6.9 多级用户管理模式和电子签名成为实验室管理和工业生产的软件规范。 ▲6.10 内置上百种层析柱和凝胶的信息，从1ml的小柱到几百升的工业生产柱都 符合FDA的标准。直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填 料的报警压。 ▲6.11 Watch功能保证每一次运行的成功。可直接Watch柱压差，确保恒压装柱。 6.12 压力控制模式在超压时，降低流速，从而保证在超压后还能继续运行。 6.13 即使手动运行的方法也可储存，便于实验后的查找。 ▲6.14 各种模块之间可自由转换，即系统在运行时，可以同时进行方法编辑和结 果处理。 4. 配置要求： 1)蛋白液相色谱分析系统：1台 （包括标配所有阀门和收集器的主机，2 mL 样品环，5 mL 样品环，管架（2 个 15 mL 试管架），短柱夹（标准），缓冲液入口过滤组件，1/16” 公头（红色细，8 个/包），1/16“ 双母头连接头（黑色，5 个/包），0.75 mm 内径管路（绿色），1 mm 内径管路（米色）） 2)保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。 3)专业软件1套。 | 套 | 1 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 2 | 高通量非标记互作分析系统 |  | - Cytiva/ Biacore 8K - GatorPro 3、BioSensing BI4500 | 技术参数： 1.硬件： ▲1.1检测原理：表面等离子共振原理(SPR) 1.2样品上样和注射：全自动，内置自动进样器 1.3样品进样方式： 1）buffer-sample；2）A-B-A；3）dual-injection 1.4芯片偶联包被方式：内置，无需另置其他仪器 1.5芯片偶联包被自动化程度：全自动，无需设备外手动操作 ▲1.6检测通道数：≥16 1.7进样针数：≥8 ▲1.8最小进样体积：≥1μl 1.9在线背景扣除：自动 1.10有机溶剂矫正：自动 1.11无需外置微孔板处理工作站 1.12信号参比：双参比系统，在线空白参比+零浓度参比 1.13芯片表面温度和样品舱温度可独立控制：4-40 ℃1.14无人值守不间断运行时间：> 60小时 1.15样品架范围：同时支持96孔板（深+浅，U+V）、384孔板（深+浅，U+V）等多种类型 ▲1.16一次性载入微孔板数量：≥4 1.17一次性载入最大样品数量：≥1536 1.18同时兼容深孔板和浅孔板 1.19程序运行中可以随时打开样品舱门 2. 检测性能： 2.1检测折射率范围：1.33-1.40 2.2响应信号动态范围：1-70000 RU 2.3样品采样分析速度：不低于10Hz (不低于10个/每秒) 2.4基线噪声：< 0.02 RU (RMS，1RU in SPR=1 pg/mm2=1pm in BLI=1μRIU) 2.5基线漂移：<± 0.03 RU/min 2.6分子量检测限制：95 Dalton 2.7芯片偶联蛋白消耗量：0.03-3μg/flow cell2.8平衡亲和力：104-1015 M-1 ▲2.9样品浓度最小检测限：≤ 1 pM 2.10动力学检测方式：1）多循环（Multi Cycle Kinetics）；2）单循环（Single Cycle Kinetics）；3）2D（2D- Kinetics）4）平行检测（Parallel- Kinetics） 3. 耗材及软件： 3.1传感器芯片：≥17种 ▲3.2软件具有智能数据质量评估系统，能够图形化显示评估结果 3.3软件数据拟合模型： ≥ 5种 3.4同时检测16通道样品所需要的芯片数量：不高于1 4. 为确保售后服务及货物质量，投标方必须提供生产厂家针对本项目的授权书、技术参数确实函及售后服务承诺书原件。 5、配置清单： 5.1分子间相互作用系统主机1台 5.2计算机工作站（国内采购） 5.3氨基偶联芯片1盒 5.4 Protein A传感芯片1盒 5.5 氨基偶联试剂盒,50次 5.6 再生试剂盒 1盒 5.7 维护试剂盒 1盒 5.8 初学试剂盒 1盒 5.9 去垢剂 1盒 5.10 ph4.0醋酸（50ml）*1、ph4.5醋酸（50ml）*1、ph5.0醋酸（50ml）*1、ph5.5醋酸（50ml）*1 5.11 甘氨酸盐酸（ph1.5）、甘氨酸盐酸（ph2.0）、甘氨酸盐酸（ph2.5）、甘氨酸盐酸（ph3.0） 5.12 新手初学试剂盒1套 | 套 | 1 | 5，500，000.00 | 5，500，000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥7,150,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日