附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 超高效纳升液相色谱-原位电喷雾成像系统-四极杆串联飞行时间质谱仪 |  | - SCIEX/MEMI ZenoTOF 7600 - Waters - Xevo MRT 3.Thermo Fisher Q Exactive Plus | 1. 高分辨质谱仪 1.1 质谱类型：四极杆飞行时间质谱系统。 ▲1.2 ESI源耐受最大流速不低于2.8 mL/min（不分流的情况下），流速可在软件上设置，并能实际运行样品。 ▲1.3 离子源内辅助加热气温度：≥750 ℃，该温度能在仪器控制软件设置并能实际运行样品，以便保持运行大量样品的抗污染能力（需提供技术彩页证明文件）。 1.4 离子源内有废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。 ▲1.5大气压离子源采用锥孔结构，要求采用气帘气技术，而无毛细管及任何其他管路设计装置，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。 1.6 离子导入装置：使用RF聚焦离子，采用四极杆结构，便于清洗维护。 1.7 配备自动质量校准系统，该系统可以在进样之间采用外标方法进行校正，以免实时校正时校正液对测试样品产生干扰。 ▲1.8 气源供应：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气（需提供技术彩页证明文件）。 1.9 Q0离子引入部分拥有高压离子聚焦技术，压力达8 mtorr，以确保最佳的离子聚焦效和离子传输效率，有效消除“记忆效应”和“交叉污染”。 1.10碰撞室采用线性加速设计，并具有高压聚焦技术，使得离子快速通过Q2，获得最少的离子驻留时间，有效消除“记忆效应”和“交叉污染”。 ▲1.11电压脉冲室频率:≥30 KHZ，具有高的数据采集速率，可极大提高离子传输占空比。 ▲1.12具有超快速飞行加速电压，具有极高的检测效率，飞行电压≥15 KV，确保高灵敏度和高质量精度。 ▲1.13检测器： TDC和ADC混合检测器，采集频率≥40 GHz，每25皮秒输出一次信号。（需提供技术彩页证明文件）。 ▲1.17质量范围（m/z）： 5-40000。 ▲1.18低质量端分辨率及采集速度：在质荷比100-200范围内，二级MSMS的分辨率达到25,000 FWHM以上，且必须在扫描速度≥100 Hz（100张谱图/秒）的条件下测定，以保证仪器同时具有高扫描速度及高分辨率。 ▲1.18 高质量端分辨率及采集速度：在质荷比1070.5971处测量（高质量段），分辨率＞42,000 FWHM。测量时扫描频率必须≥100 Hz（100张谱图/秒），（需提供谱图证明文件）。 1.19质量精度：外标法≤2ppm，内标法≤1ppm 1.20一级MS最大扫描速度≥25Hz，即每秒可采集25张高分辨MS/MS谱图，维持分辨率≥40000（需提供谱图证明文件）。 ▲1.21二级MS/MS最大扫描速度≥100Hz，即每秒可采集100张高分辨MS/MS谱图，维持分辨率≥30000（需提供谱图证明文件）。 1.22信息关联扫描：一级MS扫描可接100个MS/MS扫描，MS和MS/MS分辨率≥30000 1.23背景扣除：具备动态背景实时扣除功能。 1.24全子离子碎裂模式灵敏度：可以采取变化Q1扫描窗口的方法，将 10-1000 质量范围分为180个以上窗口进行隔离碰撞，并得到这些离子的所有子离子扫描全图。（提供软件截图证明） 1.25具备多质量亏损（MDF）实时触发MS/MS采集功能，能够优先分析具备同样多质量亏损（MDF）的化合物。 1.26定量线性动态范围≥5个数量级 1.27 二级MSMS正离子模式灵敏度：50fg 利血平柱上进样 S/N≥400：1 。 1.28二级MS/MS负离子模式灵敏度：100 fg氯霉素柱上进样 S/N≥1500：1 。 1.29 在复杂基质中的定量灵敏度：复杂基质橄榄油中测试0.2 ppb的Thiobencarb, Imidacloprid, Oxamyl，采用MRM HR扫描模式，进样5 uL，信噪比S/N ≥ 5。 ▲1.30 碰撞模式：包含碰撞活化解离和电子激活解离两种碰撞模式，以便可以获得丰富的碎裂信息进行结构鉴定。 ▲1.31 电子激活解离能量连续可调范围：0-25 eV 1.32 小分子代谢物结构鉴定能力：小分子代谢物可获得丰富的碎片结构信息用于结构鉴定，测试地瑞那韦-O-葡萄糖苷酸的二级图谱，可获得母离子m/z 724.2748，子离子m/z 69.0351, 92.0903,116.1078， 156.0137， 202.1595， 241.1021， 283.1675， 292.1409， 392.2036， 436.1921， 525.2112， 548.2453， 568.2451， 612.2253等涵盖小碎片和大碎片的丰富碎裂信息。（提供图谱证明） 1.33 脂质结构鉴定能力：脂质鉴定可获得头部基团、骨架等丰富的区域异构信息，测试PC（18:1△9/18:0）可获得母离子m/z 786.5959，子离子m/z 184.0778、224.1026、394.3047、491.3331、520.3338、603.5281、730.5406等涵盖小碎片和大碎片的丰富碎裂信息。（提供图谱证明） 1.34 大分子多肽结构鉴定能力：可获得磷酸化多肽的100%序列全覆盖的丰富碎裂信息用于确认磷位点的诊断残基，测试磷酸化LITV多肽，可获得m/z 157.1332, 218.1270, 244.2019, 346.2217, 403.2425, 444.3163, 505.5890, 616.3665, 757.8707, 843.4953, 900.3767, 1072.4300, 1113.5024, 1170.5211, 1298.6179, 1499.7217, 1516.7440等涵盖小碎片和大碎片的丰富碎裂信息。（提供图谱证明） 1.35 采用高通量MRM HR扫描模式排除假阳性功能：在单次实验中可同时检测单个化合物的15个MRM HR离子对以避免由于基质干扰其中某几个离子对而造成结果的误判，测试嘧菌酯，可同时检测不少于15个MRM HR离子对。（提供MRM HR色谱图证明） 2.软件及数据处理部分 2.1配备最新版色谱质谱数据分析软件，具备同位素模式匹配、精确质量计算、精确二级碎片结构推断 2.2实时自动MS和MS/MS切换功能：自动识别色谱流出物的质谱图，并按照用户定义的条件如离子强度、最大或最小质荷比限制、最强的单个或数个离子等，自动对某种或多种离子进行MS/MS分析，获得该离子的结构信息。 2.3仪器在分析复杂的共流出物或干扰很强的样品时，可以选择特定的离子或色谱保留时间，自动动态排除干扰离子，而给出其它相对信号较弱的共流出物的离子的MS/MS信息。自动动态包含选择特定的离子进行MS/MS分析。 2.4具有动态背景扣除功能，保证即使在体内复杂基质中能获得高质量的 MS/MS质谱图。有效排除本底噪音的干扰，快速发现被掩盖在强背景噪音下的目标化合物（提供软件方法文件和说明）。 2.5配备专业的MSMSALL分析软件: 能够抽提碎片离子的高分辨XIC，借助专利的算法，将碎片离子分组和归类，产生类似于MRM的数据，从而实现对样本中所有离子对的定量。 3.超高效纳升液相色谱部分 3.1. 系统工作条件： 3.1.1系统总延迟体积：≤1μL，默认配置 3.1.2集成式漏液管理：安全渗漏处理；系统诊断功能以nL/min级速度识别和精确定位系统渗漏 3.1.3系统同步：泵和样品管理器之间可实现进样同步，提高保留时间的重现性 3.1.4pH范围：pH 2至10 3.2. 微流二元泵模块 3.2.1最大操作压力：15,000 psi 3.2.2操作流速范围：200 nL/min~100μL/min，无需分流 3.2.3流量控制：直接、不分流和自动溶剂流量控制算法可提供无脉冲流量 3.2.4溶剂数量：最多四种，可两两组合，A1或A2与B1或B2进行组合 3.2.5集成式真空脱气，6条管路，其中2条分配给进样器洗针液/清除溶剂 3.2.6梯度形成：高压混合，二元梯度 3.2.7初级单向阀：智能入口阀（i2阀） 3.2.8泵压缩精度：SD<0.25 min，6次重复进样 3.2.9压缩补偿：自动化，无需用户干预 3.3.3.微流自动进样器 3.3.1进样体积范围：0.1μL至100.0μL，增量为0.1μL 3.3.2进样线性：5μL定量环在20%至80%的体积范围内大于0.999（标配进样针） 3.3.3进样模式：满定量环模式可实现最佳量化和扩散；部分定量环模式可实现最快的循环时间和最佳的样品体积灵活性 3.3.4样品管理器精度：0.2μL -1.9μL 进样，<1%RSD；2.0μL -10.0μL 进样，<0.5%RSD 3.3.5样品板数量：括号内任何两个(96和384微孔板；48位2.00 mL样品瓶板；48位0.65 mL微量离心管板；24位1.50 mL微量离心管板) 3.3.6最大样品容量：两个384孔板可容纳768个样品，或2 mL样品瓶架可容纳96个样品 3.3.7样品室温度范围：4.0至40.0 ℃，可设定增量为0.1 ℃；保持在室温下19 ℃，容差范围在-2和+4 ℃之间 3.3.8温度准确度：在传感器处为±0.5 ℃ 3.9 温度稳定性：在传感器处为±1.0 ℃ 3.10 进样洗针液：集成、主动、可设置、双清洗 3.11 所需样品最小量：3 μL残留，采用沃特世全回收的2 mL样品瓶（零补偿） 4．成像系统 4.1用途 4.1.1无需样品前处理可直接分析固相或凝固相样品，进行表面直接高敏分析，进行动植物病理学研究、脂质代谢、药物代谢物分布、肽和蛋白快速分析等； 4.1.2实现动植物体组织切片等样本的无基质、高分辨率、分子成像，保持样本的生鲜态和特征无损，快捷帮助获取器官、材料、和组织切片中的关键物质信息及分布信息； 4.2参数性能 4.2.1设备基于解吸附电喷雾原理。常压下，可对完整的组织样品进行直接分析或成像，无需喷涂或升华基质，需提供已发表文献证明。 4.2.2采用伺服电机，使用DSP+FPGA双芯片平台，优化的电流环设计，使得驱动器具有高动态响应，极短的整定时间，运行平稳空间步进精度为≤5 μm。 4.2.3移动平台具有多种控制模式供选择，位置控制、速度控制、转矩控制，可切换各种控制模式 4.2.4与质谱仪自带的ESI源，便捷互换，无需泄真空。 4.2.5兼容Thermo、AB SCIEX等至少两家或以上品牌的质谱仪，兼容三重四级杆、飞行时间、轨道阱三种或以上类型质谱，提供图片和联合彩页证明。 4.2.6质量范围超过1300 amu，须提供已发表的文献证明。 4.2.7样品盘可容纳1~10片75 mm*25 mm载玻片，最大样品尺寸200 mm*200 mm 4.2.8须通过CE安全认证，提供证明文件。 4.2.9提供成像和代谢比对分析软件。 4.2.10可选配CCD光学相机，LED光源，用于监测成像情况。 4.2.11.可移动电动升降平台，升降范围900—1100mm。 5.配置： 5.1超高效纳升液相色谱1套 5.2原位电喷雾成像系统1套 5.3四极杆串联飞行时间质谱仪 1套 5.4数据采集和解析软件（含工作站）1套；天然产物数据库1套； 5.5代谢物鉴定代谢组学软件 1套，蛋白鉴定蛋白组学软件1套， 5.6机械泵 1套 5.7耗材一批：泵油2瓶，ESI正离子校正液 5瓶；ESI负离子校正液 5瓶；色谱柱3跟；样品瓶1000个；溶剂瓶5个；无尘纸1盒； 5.8氮气发生器1套 5.9不间断电源(15KVA，延时2小时)1套 | 套 | 1 | 7,450,000.00 | 7,450,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥7,450,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日